台式高速冷冻离心机招标技术参数

1、工作条件

1.1工作环境温度： 18-34℃

1.2 工作电源：230V，50 Hz/60Hz

2、主要技术性能规格要求

#2.1主机最高转速≥16000rpm

2.2主机最大离心力≥24300xg

#2.3水平转头最大容量≥4×145mL，最大转速≥4500rpm

#2.4酶标板转头最大容量≥4×MTP板，最大离心力≥2500g

2.5固定角转子样品处理量≥30×15ml锥形管

*2.6具备转头自锁功能，无须转子扳手，一键可快速拆卸和安装转子

2.7 气密性转子盖可单手操作，并提供该转子的气密性认证证书

2.8水平转头样品处理量≥24×5/7 mL采血管，或8×15 mL尖底管，或4块标准酶标板

#2.9离心时间设定：9 小时59 分钟或连续运行

2.10加速功能4×150ml水平转头可在9秒内达到4500 rpm

2.11背光大屏幕LCD数字显示

2.12温控范围：-10℃—40℃

2.13可搭载8×8 PCR条板转头、血比容转头等多种功能类型转头

3、配置要求

3.1冷冻离心机主机  1台

3.2 24×1.5mL高速角转头 1个

3.3 4×145ml水平转子1套，含4个吊篮,气密性转子盖 1套

15ml锥形管适配器 4个

50ml锥形管适配器 4个

台式高速离心机招标技术参数

1、工作条件

1.1 工作环境温度：18℃～34℃

1.2 工作电源：230V，50Hz/60Hz

2、技术性能和规格要求

*2.1 主机最高转速≥16000 rpm

2.2 主机最大离心力≥24300×g

2.3 水平转头最大容量≥4×145mL，最大转速≥4500 rpm

#2.4 酶标板转头最大样品通量≥4×MTP板，最大离心力≥2500×g

2.5 固定角转子最大样品通量≥30×15ml锥形管

#2.6 有转头自锁功能：无须转子扳手即可快速拆卸和安装转子

#2.7 可单手操作的通过国际权威生物安全认证机构检测的防生物污染密封盖

2.8 水平转头最大样品通量：

5/7mL采血管≥24个

15mL尖底管≥8个

标准酶标板≥4块

2.9 离心时间设定：9小时59分钟或连续运行

2.10 4×150ml水平转头达到4500 rpm加速时间≤9秒

2.11 背光大屏幕LCD数字显示

2.12 具备瞬时离心功能

2.13能兼容8×8 PCR条板转头、血比容转头

3、配置要求

3.1 离心机主机及标准附件  1台

3.2 24×1.5mL高速角转头 1个

3.3 4×145ml水平转子  1个

3.3.1 4个吊篮及气密性转子盖  1套

3.3.2 4个2×15ml锥形管适配器  1套

3.3.3 4个1×50ml锥形管适配器  1套