NanoDrop One OneC超微量紫外可见光分光光度计招标技术参数

1、工作条件

1.1 相对湿度范围：75%以下

1.2 工作环境温度：2℃ ~ 40℃

1.3 工作电源：100-240V/50-60Hz/10A

2、技术性能和规格要求

适合多种样品类型的测量：多肽 (205 nm)，DNA 和 RNA (260 nm)，纯化蛋白质 (280 nm)，

毒理学测定和工业染料 (490 nm)，金纳米粒 (520 nm)，比色法蛋白质测定（BCA 562 nm、Bradford 595 nm、改进的 Lowry 650 nm、Pierce 660 660 nm），光密度测量 (600 nm)，计算样品纯度比值（A260/A280 nm及A260/A230 nm）

预置了针对 DNA、蛋白质 A280、微阵列、蛋白质和标签(标签可改为标记)、Pierce 660、Bradford、BCA以及Lowry检测方法

基座测量仅需 0.5 – 2 μL 样品，即便是高浓度样品也无需稀释

集成 Android平板，无需单独PC，能够通过无线网络、以太网或USB实现数据传输

自动测量与自动调零功能

采用嵌入式传感器和数字影像分析技术，智能鉴别样品污染物并获得矫正的浓度结果

采用自动调节光程技术，无需对高浓度样品（dsDNA 高达 27500 ug/μL）进行稀释

同时包含基座和比色皿检测模块，实现对低浓度和高浓度样品的兼容性

比色皿检测模块包括温度控制和搅拌区域，可测量稀释样品，执行动力学实验并获取细菌培养物的光密度测量结果

样品体积：最小1μL

测量时间：测量和数据处理时间8秒

操作系统：安卓系统、1280×800高清彩色显示屏，多点电容触摸屏

数据连接：三个USB-A端口、以太网、蓝牙和Wi-Fi

认证/合规：CE和ΜL/CSA认证

外设兼容性：蓝牙键盘，鼠标和条码读取器等

检测器类型：2048元素CMOS 线性图像传感器

检测光源：氙灯

波长范围：190～850nm连续波长全光谱分析，波长精度±1 nm

光谱带宽：≤1.8 nm(FWHM at Hg254nm)

路径长度：0.030至1.0 mm自动测距

光度精确度：3%在0.97A,302 nm（在Abs/mm@25℃表示吸光度）

光度范围（10mm光程）：0～550 A（基座），0～1.5 A（比色皿）；

测量重复性：典型值为0.002A（1.0 mm路径）或1%CV

比色皿样品温度控制：37℃（±0.5℃）

检测浓度上限：

dsDNA：27500 ng/μL（基座）；

BSA：820 mg/mL（基座），IgG：400 mg/mL（基座）

检测浓度下限：

dsDNA：2.0 ng/μL（基座）；0.2 ng/μL（比色皿）；

BSA：0.06 mg/mL（基座），IgG：0.03 mg/mL（基座）；

BSA：0.006 mg/mL，IgG：0.003 mg/mL（比色皿）；

比色杯部分：

检测范围：0.4ng/μL～750ng/μL

搅拌速度：150～850rpm

光束高度：8.5mm

检测周期：〈3秒

3、配置要求

3.1 含NanoDrop OneC主机

3.2 PC版数据分析管理软件，兼容64位Windows 8.1 和10系统

3.3 比色皿检测模块；

3.4 10mm光程微量石英比色皿2对，2个/对；

3.5 通用工作维护套件