小型台式冷冻离心机

1、工作条件

1.1环境温度范围：15～+35℃

1.2工作电源：230V，50~60Hz

1.3额定电流：10A

1.4环境湿度范围：10%～75%RH

2、技术性能要求

2.1 可在离心机运行期间设置参数

2.2 转速控制：

2.2.1有rpm/rcf转换设置键

#2.2.2具备在达到设定转速后才开始倒数计时的定时记速功能

2.2.3升/降速时间：≤16秒

2.2.4具有软刹车功能

2.3 离心时间设定范围：30秒至9小时59分钟或连续运行

2.4 具有瞬时离心控制键

2.5 温度控制：

#2.5.1温控范围：-10℃至+40℃；

2.5.2具有快速制冷功能键，从21℃降温至4℃耗时≤8分钟；

2.5.3有待机冷却功能，8小时待机后压缩机自动停止工作；

2.6标配24×1.5/2.0 ml转头技术性能：

*2.6.1最高转速：≥15000 rpm；

2.6.2最大相对离心力：≥21100×g；

2.6.3转子为金属材质；

2.6.4不盖转子盖也可以进行静音离心；

2.7主机有专用冷凝水收集槽保护装置

3.配置要求

3.1   主机及电源插头 1 台

3.2   24×1.5/2.0 ml金属材质角转子及转子盖 1套