荧光定量PCR仪7500Fast技术参数

用途：通过对核酸定量检测的方法，应用于基因成分的检测，同时可应用SNP筛选和HRM分析。

用途：通过对核酸定量检测的方法，应用于病原微生物定量和定性的检测，同时可应用于传染病分子鉴定和评估等。

工作条件

1.1仪器工作环境

1.1.1电压： 220V±10%

1.1.2温度： 15-30℃

1.1.3相对湿度：20%-80%

2  主要技术指标

2.1 热循环系统：全新原装进口成套仪器

2.1.1加热冷却方式 ：半导体

*2.1.2升降温速率：5.5℃/秒以上

*2.1.3温度范围：4℃-99.9℃

2.1.4控温精确度：±0.25℃

2.2样品系统

2.2.1样品通量：单管、8联管、96孔板

2.2.2反应体积：10-100ul

2.2.3运行时间：支持两种运行模式，快速模式小于35分钟；标准模式小于120分钟

2.2.4机械设计：样品无需移动

2.2.5反应后保存：可降温至4℃保存

2.3荧光系统

2.3.1荧光染料：FAMTM/SYBR Green I, VIC /JOETM, NEDTM/TAMRATM/Cy3, ROXTM/Texas Red, Cy5

*2.3.2荧光校正：软件支持Rox荧光校正去除误差

2.4光学系统

*2.4.1激发光源：卤钨灯，配备时间监测及自我诊断程序

2.4.2滤光系统：五色光源滤光片结合荧光滤光片（630nm-650nm，570nm-590nm，540nm-550nm，510nm-530nm，455nm-485nm）

*2.4.3检测系统：CCD摄像机一次成像

*2.4.4检测方式：实时动态检测，动态显示，可同时检测5种荧光染料，必须有520nm，550nm，580nm，610nm，650nm这五块滤光片

*2.4.5  其它要求：必须能同时检测FAM、VIC、TAMRA、ROX四种荧光探针法定量，开展CNV研究

2.5检测性能

2.5.1检测灵敏度：能检测到≤10个拷贝数的模板，置信度99.7%

2.5.2线性范围：109以上

2.5.3检测分辨率：99.7%置信度下能有效分辨5000和10000模板拷贝数的差异

2.6分析功能

2.6.1定量量型：能进行绝对定量和相对定量, 可同时对无限个数据同时进行分析，比对和作柱形图，并可方便导出EXCEL和WORD版本。

2.6.3 分析应用可以进行熔解曲线分析、突变分析、等位基因分析等

2.7软件系统

2.7.1定量PCR软件：有绝对定量功能、相对定量功能、SNP分型功能及自动阴阳性判定的微生物监测软件。

*2.7.2PrimerExpress软件：有，含正版引物与探针设计软件，可进行Taqman MGB探针的设计及合成

2.7.3荧光校正软件：有

*2.7.5独立相对定量软件：有，可同时对无限个数据同时进行分析

*2.7.6SNP分析软件：有，含AutoCaller分析软件

*2.7.5 HRM高分辨率分析软件

2.8试剂盒

2.8.1安装试剂盒：有

2.8.2基本试剂盒：原厂家可提供完备的基本试剂盒供选择

*2.8.3  SNP试剂盒：可提供原厂家500万种SNP检测试剂盒

2.8.4转基因检测试剂盒：原厂家可提供国际标准的转基因检测试剂盒

*2.8.7  MicroRNA分析试剂盒原厂家可提供包含有针对人、小鼠、大鼠、拟南芥、果蝇和线虫的MicroRNA分析产品。

*2.8.8基因表达试剂盒：可提供原厂家100万种基因表达检测试剂盒

*2.8.5拷贝数试剂盒：可提供原厂家160万种SNP检测试剂盒并有配套分析软件

2.8.6甲流感检测试剂盒：可提供原厂家的甲型流感检测试剂盒；符合国际标准。

2.9试剂、耗材：必须完全开放

2.10装机指标：能以99.7%的置信度下分辨5000和10000模板拷贝数的差异剂盒

2.11原装DELL台式电脑（含打印机）

2.12可提供中文仪器操作,绝对定量(病原体检测,转基因成分检测)，相对定量(基因表达研究),等位基因分型(SNP分型)实验指南的中文手册

3.基本配置

*3.1 保证正常工作和满足上述技术规格要求的配置一套（必须包含原厂进口甲型流感检测试剂盒一套）

4.可选择的附件、配件及消耗品

注：*表示为重要的必须满足指标

1、荧光定量PCR仪系统硬件组成：

*内置96孔半导体控温PCR仪,采用卤钨灯激发照射，光源使用时间可监测

*CCD摄像机96孔同步成像

可同时检测5种不同波长荧光染料,支持4重定量

*温度范围：4-99.9℃

*温度准确性：±0.25℃,30℃-95℃,3分钟

*温度均匀性：±0.5℃,30℃-95℃,30秒

2、荧光定量PCR仪软件性能：

*可升级为超速定量模式：40分钟完成40个循环，可升级HRM分析

*可无限量分析96孔板的数据，并能做出直观的柱状图显示基因表达高低。

有防污染体系和校正系统误差方法:试剂含有UNG酶和内参比荧光Rox,软件根据Rox强弱校正加样误差和管间差异

实时显示扩增曲线和熔解曲线,便于监控

自动设定荧光基线，自动计算荧光阈值使实验结果分析大大简化

实时扩增曲线可以非常方便的对应样品孔位置

随机赠送专业的Primer Express探针及引物设计软件，可用于PCR引物，巢式PCR,多重PCR引物，RT-PCR引物, TaqMan探针和TaqMan MGB探针的设计和自动测试

不少于9个数量级的线性范围

*装机指标: 以99.7%的置信度有效区分5000和10000拷贝的模板

*3、荧光定量PCR仪应用试剂盒

完备的基本试剂盒和消耗品可供选择

包括：	TaqMan探针法通用PCR试剂盒，TaqMan 探针法通用RT-PCR试剂盒

Sybr Green 荧光染料法通用PCR试剂盒，Sybr Green 荧光染料法通用RT-PCR试剂盒

*可原厂提供70万种基因表达试剂盒（1对引物，1条TaqMan-MGB探针）

*可原厂提供450万种SNP分型试剂盒（1对引物，2条TaqMan-MGB探针）

*可原厂提供1000多种MICRORNA检测试剂盒，包括人、大鼠、小鼠等

*可原厂提供专业的食品安全检测试剂盒

大肠杆菌O157检测试剂盒

大肠杆菌STX1 / 2检测试剂盒

沙门氏菌检测试剂盒

可提供国际标准的专业的转基因检测试剂盒（转基因大豆，玉米等）

4、荧光定量PCR仪电脑

笔记本电脑

机箱类型：Notebook

显示器类型：15 inch SXGA+, TFT/active matrix, LCD Display

处理器：英特尔双核 Duo T5500 - 1.66GHz

内存：1.0 G DDR2-533 MHz SDRAM on 2 DIMM

硬盘：1 x 80 GB, 9.5MM, 5400 RPM

操作系统：Windows XP Pro SP2 operating system, license on chassis, with media

5、可提供中文仪器操作，绝对定量（病原体检测，转基因成分检测），相对定量（基因表达研究），等位基因分型（SNP分型）实验指南的中文手册