德国Leica DMI3000 B荧光倒置显微镜招标技术参数

1、工作条件

1.1只能在室内使用

1.2 工作环境温度：15℃ ~ 35℃；

1.3 工作电源：AC 100-240V AC, 50/60Hz，290W，6.3A

1.4 相对湿度范围：max 80% to 30℃

2、主要技术性能要求

*2.1 无限远校正光学系统，25mm视场范围;

*2.2 具有明场、相差、荧光观察，可不换物镜升级IMC浮雕相衬功能

2.3 聚光镜N.A.≥0.5，工作距离≥40mm，7位置相差聚光镜转盘，保证足够的相差环位置以及升级IMC预留调制板的位置;

2.4 六位物镜转换器

2.5 调焦功能：带同轴粗精调焦，有上限停止位置，高精度微调旋钮（最小微调刻度单位≤1μm），内置防下滑结构

2.6 人机工程学设计双目照相镜筒。

2.7 带无障碍直视样品通道，无需改变坐姿可直视观察样品

*2.8 载物台行程：≥83mm×127mm，能放不同尺寸大小的各种耗材;

2.9 目镜：可调焦10X目镜1对，视野数≥25mm

2.10 可选内置1.6倍手动变倍器，最大放大倍数≥640倍;

2.11 左侧照相出口，20%:80%分光

2.12 物镜

2.12.1 5X/N.A.≥0.12，平场消色差相差物镜，工作距离≥14mm；

2.12.2 10X/N.A.≥0.25，平场消色差相差物镜，工作距离≥17mm；

2.12.3 20X/N.A.≥0.3，平场消色差长工作距离相差物镜，最大工作距离≥6.5mm，带盖玻片修正最大2mm；

2.12.4 40X/N.A.≥0.55，平场消色差长工作距离相差物镜，最大工作距离≥3mm，带盖玻片修正最大2mm；

2.12.5 100X/N.A.≥1.25，平场消色差长工作距离相差物镜；

*2.13 显微镜机身上有s档荧光光强调节，最大限度避免荧光淬灭

2.14 100W汞灯光源;

2.15 透射光照明：12V/100W卤素灯；

2.16 五位荧光滤块转换器,带紫外、蓝色、绿色荧光激发滤块

*2.17 高分辨率制冷数码彩色摄像头

2.17.1 2/3"CCD，制冷温度：RT-20℃，像素≥500万，分辨率≥2500×1950；

2.17.2 捕获时间,1毫秒-600秒；

2.17.3 14-bit，具有BINNING模示，2×2；

2.17.4 接口为1394B，传输速率≥800m/s；

2.17.5 暗电流0.22LSB/s，信噪比优良

2.18 荧光工作站控制软件，可测量各种参数，叠加，管理优化图像等

3、配置要求

3.1 主机 1台

3.2 光学载体，100W照明 1个

3.3 手动透射臂 1个

3.4 双目观察筒 1个

3.5 手动聚光镜的相差环组 1个

3.6 聚光镜s40固定，完整装包括顶境 1个

3.7 灯室107/2,12V/100，1-透境，2.5m 1个

3.8 卤素灯12V/100 1个

3.9 紫外荧光滤块 1个

3.10 蓝色荧光滤块 1个

3.11 绿色荧光滤块 1个

3.12 灯室106z，左，100W汞灯，6透镜 1个

3.13 灯座直后:DMI用 1个，汞灯电源 1个

3.14 汞蒸汽灯 1个

3.15 固定载物台 1个

3.16 样品夹框:用于多孔板 1个

3.17 样品导轨 1个

3.18 5X相差物境 1个

3.19 10X相差物境 1个

3.20 20X相差物镜 1个

3.21 40X长工作距离相差物镜 1个

3.22 100X长工作距离油镜 1个

3.23 目镜HC PLAN，10X/25 Br.M 2个

3.24 制冷数码彩色摄像头 1个

3.25 0.7X接口 1个

3.26 荧光工作站控制软件 1套

3.27 品牌电脑 1台