EVOS FL Color荧光细胞成像系统技术参数

1. 工作条件

1.1工作环境温度：4℃ ~ 32℃

1.2工作电源：AC 100-240V AC, 50/60Hz; Output 12V DC/4.15A

1.3相对湿度范围：30% ~ 90%

2. 主要技术性能和规格

2.1 成像方法：荧光成像，明场透射光成像；提供硬件相差成像功能，包括透射光源，聚光镜，相差环等光学组件；

2.2 光学系统：无限校准光学系统；45mm等焦距离的RMS螺纹物镜；聚光镜工作距离60 mm，含4个位置，附带明场及相差光圈；

2.3 透射光源：高亮度透射光LED光源，工作寿命大于5万小时，可调强度；

2.4 荧光光源：采用长寿命高亮度LED冷光源，寿命>5万小时，集成光源、滤光片为一体，极大缩短光程，提高灵敏度；强度可调，使用前无需预热，使用后无需降温，即开即用；

2.5 荧光通道：标配至少三种荧光通道光立方，包括DAPI（Ex360nm,Em447nm）、GFP(Ex470nm,Em525nm)、RFP(Ex530nm,Em593nm)等；共有不少于20种通用荧光染料通道可供选配；

2.6 物镜：5位（前置拨轮控制转盘）；标配4×、10×、20×、40×荧光专用物镜；具备不少于20种功能物镜可选，包括高倍物镜，空气镜或油镜，长工作距离荧光/相差物镜，或高数字孔径物镜；

2.7 照相机：科研级高灵敏度高分辨率单色CCD，1280×960,130万像素；

2.8 载物台：高精确机械“滑动”载物台，110mm x 110mm移动范围，载物台可固定；XY高精度定位控制，28.3mm (1.11")/圈；Z轴高精度张力控制的同轴聚焦旋钮，480μm/圈；

2.9 样品适配器：具有多种容器支架适配框可选，满足对细胞培养皿、培养瓶、微孔板以及血球计数板的图像采集；且可使用一次性玻片或选配可重复使用玻片；

2.10 显示器：一体化15英寸彩色LCD，分辨率1024×768像素；色度、对比度、倾斜度可调，人体工学设计，操作方便舒适；可进行实时在位显微操作，如挑选细胞克隆等；

2.11 图像采集：自带微处理器，内置软件通过鼠标、内置虚拟键盘或外接键盘操作，进行自动聚焦和曝光，点击拍摄图像，完成采集和存储功能；图像可进行多通道叠加，分别调节亮度、对比度、饱和度和色调；软件终身免费升级；

2.12 细胞计数功能：预设的全自动计数程序，可自动定量非荧光标记细胞、可同时对两种不同荧光通道的细胞进行计数，可以提供细胞总浓度、活细胞和死细胞所占比例和细胞显微图片；

2.13 Time lapse功能：可对运动的样品进行实时动态拍摄，保留图像并进行动画制作；

2.14 获取的图像：图片输出支持常见格式；16-bit单色TIFF或PNG格式（12位动态范围）；24-bit彩色TIFF, PNG, BMP或JPG；1280 × 960像素；

2.15 无需暗室，在自然光实验环境下即可进行荧光样本的观察和图片采集；可放置在生物安全柜或超净工作台中，可进行无菌操作；

2.16 图像存储与输出：自带3个USB接口，支持鼠标、键盘、移动存储等周边设备；自带DVI数字影像接口，可外接投影设备，方便教学和交流；支持通过网络连接的图像传输。

3. 配置要求

3.1

3.2

3.3