2～8℃ 医用药品冷藏箱HYC-650招标技术参数

1.工作环境

1.1 相对湿度范围：85% RH@32℃

1.2 工作环境温度：+5℃～+35℃

1.3 工作电源：220V/50Hz

2. 技术性能和规格要求

2.1 用于将药品、试剂等长期维持样品2℃～8℃温度范围的储存

2.2 左右对开，玻璃门

#2.3 控制系统：温度控制系统，搭配5路传感器

2.4 照明灯：LED灯，手动开关控制

2.5 温度范围：2-8℃

#2.6 输入功率：≤400W

2.7 均匀性：≤±3℃

2.8 自然化霜功能

2.9 制冷系统：进口风机

2.10 尺寸规格要求：

2.10.1 外部尺寸（宽×深×高）：≤1200×600×1980 mm

2.10.2 内部尺寸（宽×深×高）：≥1070×470×1280 mm

2.11 搁架数量：≥6层12个搁架

#2.12 总有效容积：≥650L

2.13 发泡箱体保温层：≥40mm

2.14 电池类型：12V大容量蓄电池

2.15 安全管理功能：具有高低温报警、传感器故障报警、电池电量低报警、开门报警、断电报警功能

2.16 报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警，

2.17 具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警

#2.18 认证资质：医疗产品注册证文件

3. 配置要求

主机及标准配置，包含：

3.1 脚轮与底脚：4个万向脚轮+2个止动底脚 1套；

3.2 双锁结构门锁：一把钥匙一把锁；

3.3 USB接口；

*3.4 预留有可用于电源和数据线出入的专用线缆口（带密封塞）