Thermo Scientific Forma 994立式双门超低温冰箱招标技术参数

1.工作条件

1.1 工作电源：220V/50Hz；16A

1.2 环境温度：18℃～32℃

1.3 环境湿度：≤RH 80%

2. 技术性能和指标要求

2.1 箱体结构性能：

#2.1.1 立式机身，控制面板的高度齐眼线

2.1.2 内部工作容积≥490L，2英寸冻存盒容量≥280个

2.1.3 外部尺寸(W×D)≤W850×D990mm

2.1.4 箱体原位成型绝热层厚≥127mm，三联点式门密封条

2.1.5 断电后空载的情况下从-80℃升温到-50℃的时间≥220分钟

2.2 箱门配置：

2.2.1 标配两扇外门，箱体分为独立上下两层空间;

2.2.2 独立四层内门；

2.2.3 门可绞紧，无需内部加热除霜；

*2.2.4 外门配带加热功能自动减压阀，可在关门后迅速平衡冰箱门内外压差，外门30-60秒内再次开启；

2.2.5 单手操作门把手，可锁定并可同时增加挂锁；

2.3 温度控制性能：

2.3.1 温度范围：-50℃～-86℃；

#2.3.2 双温度探头配置，箱体内底部布置有温度传感器；

2.3.3 空载情况下，内外门全开1分钟后关闭，冰箱回温到-75℃ 的时间≤27分钟；

#2.3.4 保温性能：停止制冷后满载情况下冰箱内能维持-60℃以下低温≥12小时，维持-20℃以下低温≥40小时；

2.3.5 无CFC无HCFC阻燃制冷压缩机2台，单台功率≥1匹；

2.3.6 标配智能开停冷凝风扇2台，冷凝器面积≥300×450mm

2.4 宽电压工作范围：208-240V，带时间延迟断路器；

2.5 带电压补偿和电流补偿器

2.6 系统由电脑程序控制，可显示的状态和警示信息须包括：

2.6.1 制冷电路损坏；

2.6.2 高温/低温/温度探头损坏；

2.6.3 断电/电池需充电

2.6.4 门开启；

2.6.5 清洗密封垫；

2.6.6 清洗过滤网；

2.7 带充电电池，当断电时可保证显示系统正常工作≥72小时；

#2.8 通过CE认证、ISO认证、SFDA认证（须提供有关证明）；

2.9 仪器运行管理功能：

2.9.1 标配1英寸预留外接端口，可连接外部探头或仪器

2.9.2 标配含4-20mA, RS-485 以及dry contacts数据输出端口

3. 配置要求

3.1 双外门立式超低温冰箱主机（含电源线、钥匙和冰铲等标准附件） 1台

3.2 标准2英寸滑槽式不锈钢超低温保存架：上下两层箱体各1套