金凤MVE YDS-120-216液氮储存罐招标技术参数

1.技术性能和规格要求

1.1 用于医疗生物科研领域样品液氮环境下的长期深低温保存。

1.2 箱体应采用双层铝制真空结构、真空绝热材料，空重≤43 kg

1.3 液氮罐瓶颈直径：≥200mm

#1.4 液氮容量：≥120L

#1.5 液氮静态蒸发速率：≤0.95 L/day

#1.6 静态保存时间：≥120Days

1.7 可存放安瓶数量：≥4000个

1.8 配备锁盖，可加锁

1.9 配备液位报警器，自动显示容器内温度：当超过温度控制范围时，进行报警确保贮存样品的安全

1.10 多层方提筒尺寸：约142×144 mm2

2.配置要求

2.1 液氮储存罐 1个，带锁盖

2.2 标配多层方提筒 5个

2.3 塑料冻存盒  1套

2.4 液位监测尺  1把

2.5 低温防护手套  2副