伯乐小型垂直电泳系统Mini- Protean Tetra (165-8025)招标技术参数

1.工作条件

1.1 工作环境温度： 0～40℃

1.2 工作环境湿度： 0～95%

1.3 工作电源：100～240V/50-60Hz

2.主要技术性能和规格

2.1 垂直电泳槽

*2.1.1 同一槽内可同时进行4块SDS-PAGE凝胶的电泳实验

2.1.2 胶面积：8.3×7.3 cm；短玻璃板：10.1×7.3 cm；长玻璃板：10.1×8.2cm

#2.1.3 玻璃板：封边垫条永久性地固定在长玻板上，玻板精确对齐防止漏胶

#2.1.4 灌胶系统：平行排列的设计能同时看到正在灌制的两块凝胶，弹簧杠杆设计，软橡胶衬垫产生良好密封

2.1.5 上样引导装置：防止泳道的遗漏上样或重复上样。

2.1.6 电泳梳：特殊的塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中，内置的脊可避免在灌胶过程时的空气接触，保证均一的凝胶聚合。

*2.1.7 模块化：可换置转印（western blot）等模块。

2.2 电泳仪电源

2.2.1 输出范围：电压10-300 V；电流4-400 mA；功率75 W (最大)

2.2.2 输出类型：恒压、恒流、恒功率，可定时1~999分钟

#2.2.3 有暂停/继续功能

2.2.4 有断电后自动恢复功能。

2.2.5 输出插孔4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳

*2.2.6 安全标准：符合EN-61010, CE标准

3.配置要求

3.1 小型垂直电泳槽单元，含：

缓冲液底槽，电极模块，上盖

玻璃板套件

4胶灌胶系统套件

上样引导装置

电泳梳

缓冲液挡板

刮胶板

3.2 电泳仪电源 ，含中式电源线