Bio-Rad Trans-Blot Turbo快速转印仪招标技术参数

1. 工作环境

1.1 工作温度：15-31℃

1.2 工作和存储湿度：0-95%

1.3 工作电源：100-240V

2. 主要技术性能与规格要求

3.1将传统转印技术与滤纸以及缓冲液结合，将大/小分子量蛋白质从聚丙烯酰氨凝胶转移到杂交膜上

#3.2聚碳酸酯外壳，阳极镀铂和阴极不锈钢能够重复使用且便于清洗

3.3操作控制功能：

显示屏程序化操作，可在无人照看下的程序自动运行监控；

有预设程序帮助指导实验设计，并可根据实际需要人为修改程序并存储调用（25个程序）

3.4 电极：6弹簧配合板式电极，压力及场强均一

#3.5 2个转印盘设计，可运行2个独立的转印程序

#3.6 内置电源，无需另配外部电源

单槽输入：交流电压100-240V, 输入功率276W, 50-60Hz，额定功率175W

单槽输出：交流电压 0-26V(1V递增)，电流0-2.6A (0.1A递增))

#3.7 转印通量：单次运行能够转印1-4块小型凝胶或1-2块中型凝胶

*3.8 转印速度：

最短可在3分钟内完成小型或中型胶转印；

单次运行能够在7分钟内完成4块普通小胶或2块中型胶的转印；

各运行之间无需冷却期

#3.10 系统开放，可兼容传统实验试剂和耗材

可选择快速预设程序，或手动输入转印条件；

兼容传统的半干转印耗材，可进行30分钟的半干转印；

兼容各种凝胶类型和浓度比例；

可由用户自定义并储存程序

3.9 即用型转印包，无需缓冲液或薄膜制备；可用于NC膜或PVDF的转印包；转印包中含有专利缓冲液

3. 配置要求

3.1 快速转印仪主机及标准附件 1套

3.2 原装Mini PVDF启动耗材包  1套