Bio-Rad Sub-Cell GT小型核酸水平电泳系统招标技术参数

1、工作环境

工作电源：198–264VAC，50/60Hz，自动切换

工作环境温度：0-40℃

工作湿度范围：0–90%湿度，无冷凝

2、主要技术性能和规格要求

2.1 电泳仪电源

2.1.1 可应用于浸没式水平核酸凝胶电泳、小型垂直蛋白质凝胶电泳、印迹（湿法转印）等

#2.1.2 输出类型：可自动切换的恒定电压或恒定电流输出

*2.1.3 输出插孔4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳

2.1.4 具有定时控制：1分钟–99小时59分钟，完全可调

#2.1.5 具有暂停和继续运行功能

2.1.6 输出范围（可编程）：

10–300V，完全可调，增量为1V；

4–400mA，完全可调，增量为1mA；

75W（最大）；

2.1.7 显示屏：三位光电二极管

2.1.8 安全特性：无负荷检测，负荷突变检测，超负荷/短路检测，过电压保护

*2.1.9 安全标准：通过EN-61010, CE标准。

2.2 水平电泳槽

2.2.1底座侧面的箭头指示运行方向，可确保凝胶的方向正确

2.2.3彩色编码的带标记的电极和带标记的底座确保盖子可以正确安置在底座上

2.2.4通过基部上的拉环，可轻松移除盖子，从而减少缓冲液溢出量，防止盖位置错误

2.2.5透明塑料结构，可以方便地查看样本

2.2.6具有荧光标尺的紫外透明凝胶托盘，用于直接在槽中灌制凝胶的凝胶灌制口，或者用于无胶条式灌制的可选制胶盘

2.2.7 电极拆卸方便

2.2.8 梳支架、电泳梳和15x10cm凝胶托盘可与更水平电泳槽互换使用

2.2.9 可容纳Ready Agarose预制胶

2.2.10 凝胶托盘尺寸：≥15×10cm

2.2.11 样品通量：15~40（每块凝胶1-2个电泳梳的通量值）

2.2.12 基座缓冲液容量：150~270ml

3、配置要求

3.1 电泳仪电源及标准附件一套

3.2 水平电泳槽装置一套这，包括一个缓冲液槽、一个带电缆的安全盖和一个水准气泡

3.3 配套梳子：15孔和20孔的梳子