Thermo Scientific Forma 905ults立式超低温冰箱招标技术参数

1.工作条件

1.1 工作电源：220V/50Hz；16A

1.2 环境温度：18℃～32℃

1.3 环境湿度：≤RH 80%

2、技术性能及规格要求

2.1 立式,内部容积：490～500L

2.2 温度控制

2.2.1 温度范围：-50℃～-86℃；

#2.2.2 双温度探头，温度传感器位于箱体内底部；

2.2.3 停止制冷后满载情况下冰箱内能维持-60℃以下低温≥12小时，维持-20℃以下低温≥40小时

2.3 制冷系统

2.3.1 压缩机功率：2台1匹马力；

2.3.2 无CFC、无HCFC，阻燃；

2.4 箱门设置：

2.4.1 外门一扇，内部独立四层内门；

2.4.2 门可绞紧，无需内部加热除霜；

#2.4.3 释放开关门时在冰箱内形成的真空，平衡腔体内外的压力，再次轻松单手开门

2.5 宽电压工作，带时间延迟断路器，带电压补偿和电流补偿器

2.6 系统由电脑程序控制，具有自我故障诊断功能，可显示的状态和信息须包括：

2.6.1 制冷电路损坏；

2.6.2 清洗密封垫；

2.6.3 门开启；

2.6.4 清洗过滤网；

2.6.5 高温、低温；

2.6.6 温度探头损坏；

2.6.7 断电；

2.6.8 电池需充电

2.7 带充电电池，当断电时可保证显示系统正常工作72小时

2.8 标配1 英寸接入端口，可外接温度探头及其他仪器

2.9 通过CE、ISO9001认证(提供认证证书)

3.配置要求

3.1 主机一台，含电源线、钥匙和冰铲等标准附件；

3.2 不锈钢超低温保存架  1套