QuantStudio 6 Pro实时定量PCR仪政府采购招标技术参数

1、工作条件

在海拔2km以下室内使用

工作环境温度：15℃ ~ 30℃

工作电源：100-240V/50-60Hz/10A

相对湿度范围：15  ~  80%R.H.

2、主要技术性能及参数

2.1 仪器硬件

*2.1.1 半导体或结合银质散热模块加热方式

2.1.2 完成实时定量PCR实验时间≤2小时

#2.1.3 激发光源：卤钨灯或发光二极管或LED

*2.1.4 检测通道：≥5

*2.1.5 具有温度梯度功能，仪器可升级，除96孔模块外，兼容支持并配置384孔模块；

#2.1.6 检测方式：实时动态检测；扩增和检测同时进行

#2.1.7 检测系统：CCD检测器或PDT检测器或PMT检测器或cmos检测器

2.2 仪器软件：定量PCR软件、阴阳性结果自动判定软件、反应板设置软件、可支持Rox荧光校正

2.3 性能

*2.3.1 升降温速率≥6℃/s、控温精度≤±0.25℃，控温范围：4℃～99℃；温度均匀性≤±0.5℃

2.3.2 样品通量≥96个、样品体积10-50µl

2.3.3 荧光定量方法：Taqman探针，或Taqman MGB探针或FRET探针或SYBR Green I染料等

2.3.4 检测灵敏度：能检测到一个拷贝数的基因

#2.3.5 支持快速反应模式:45分钟内可完成40个标准PCR循环

2.3.6 动力学线性范围：≥9个数量级

2.3.7 仪器分析功能：绝对定量、相对定量、多重定量、熔解曲线分析

2.4 应用试剂盒

2.4.1 安装试剂盒

*2.4.2 通用定量试剂盒

3、配置要求

3.1 主机1台，含电源线、≥96孔加热模块

3.2 笔记本电脑1台（CPU≥i5、内存≥8G，硬盘≥500G)或内置电脑1台

3.3 定量PCR软件（含阴阳性结果自动判定软件、反应板设置软件） 1套

3.4 安装试剂盒  1套

3.5 荧光定量试剂盒 1个

3.6 可选UPS电源一套