QuantStudio 1实时荧光定量PCR仪政府采购招标技术参数

一、工件条件

荧光定量PCR仪只能在海拔2km以下使用

工作电源：AC 220V±10%  50-60Hz

环境温度：15-30℃

相对湿度：20-80% RH

二、主要技术规格

2.1 温度控制性能

2.1.1 热循环控温类型：珀耳帖效应系统，半导体加热制冷模块

2.1.2 最大模块变温速率：≥3.5℃/秒

2.1.3 平均样品变温速率：≥1.88℃/秒

2.1.4 温度范围：4℃-100℃

2.1.5 温度均一性：±0.4℃

2.1.6 温度准确度：±0.25℃

2.1.7 支持标准模式与快速模式可选，快速模式PCR完成运行时间≤40分钟运行

2.2 反应模块通量

2.2.1 样品通量：96孔×0.2mL

2.2.2 PCR反应体积：10～100μL

2.2.3 支持0.2mL PCR单管、8联管、96孔定量PCR反应板和密封膜

2.3 荧光检测系统

2.3.1 激发光源：高亮度白光半导体光源，使用寿命>5 年

2.3.2 光学检测：3对激发/发射滤光片

2.3.3 激发/检测波长范围：450–600 nm/500–640 nm

2.3.4 荧光检测通道：≥3个荧光通道

2.3.5 支持三种不同激发光和检测光波长以及其支持的多种荧光染料，符合各种检测标准中要求的荧光检测要求

第一通道：520±15nm，预校准染料FAM、SYBR Green，支持SYTO9 (MeltDoctor)、Fluorescein等；

第二通道：558±12nm，预校准染料VIC，支持JOE、HEX、TET染料等；

第三通道：623±14nm，预校准染料JUN、ROX，支持Texas Red染料等；

具备ROX内参荧光校准通道，用于校准移液误差。

*2.3.6 光路系统：使用高精度96孔菲涅尔透镜阵列系统，激发检测双向光程光能量一致

2.3.7 成像系统：CMOS 整板多通道同时成像

2.3.8 所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差

2.3.9 多靶点多重分析能力：≥3个靶点

2.3.10 检测动态范围：≥10个线性动态范围

2.3.11检测分辨性能：可检测单重分析反应中99.7%置信度下能有效分辨1.5 倍模板拷贝数的差异

2.4 仪器控制模式

*2.4.1 仪器可通过触摸屏链接云端服务器，可上传数据至云端服务器在多种终端联网查看、分析、共享、分析实验数据。

2.4.2 仪器具备触摸屏，可脱机独立运行，无需外接电脑。

2.5 软件支持的应用

绝对定量，相对定量，相对标准曲线，Ct 值的相对定量，融解曲线分析等；

可支持高分辨率熔解曲线分析（HRM）功能；

蛋白质热转变稳定性Protein Thermal Shift 软件等。

三、配置要求

3.1 荧光定量PCR仪主机 1台

3.2 台式原装电脑工作站 1套

3.3 装机验证试剂盒包括 1套

3.4 数据采集与分析软件 1套

3.5 引物和探针设计软件 1套